sonomètre B&K type 2260
Commentaires

Ce document comprend pages.

Bastien Francony

12/11/13

# Version
Indice	Date	Auteur	Commentaire
A	2013/11/08	Francony B.	Création

# Objet
L'objet de ce document est de présenter la méthode de calibrage du sonomètre B&K type 2260. Cette méthode fait référence aux normes acoustiques française.
# Référence
[1] B&K Documentation technique – Analyseur de bruit type 2260
[2] Norme NF S31-057 (1982) : Vérification de la qualité acoustique des bâtiments
[3] Norme NF EN ISO 140-4 (1998) : Mesurage de l'isolation acoustique des immeubles et des éléments de construction. Partie 4 : mesurage in-situ de l'isolement aux bruits aériens entre les pièces.
[4] Norme NF S31-054 (1982) : Mesurage du pouvoir d'isolation des éléments de construction et de l'isolement des immeubles, Méthode d'investigation pour le mesurage in situ de l'isolement du bruit aérien entre locaux.
[5] COFRAC : Guide technique d'accréditation en acoustique – juin 2007
# Définition
Selon [5]
### Calibrage
Positionnement matériel de chaque repère (éventuellement de certains repères principaux seulement) d'un instrument de mesure en fonction de la valeur correspondante du mesurande. Note : Ne pas confondre "calibrage" , "étalonnage" et ajustage. Le calibrage est de la responsabilité du constructeur. L'emploi d'un calibreur avant une mesure n'est pas un calibrage mais un étalonnage.
### Ajustage
Opération destinée à amener un instrument de mesure à un état de fonctionnement convenant à son utilisation.
Note : L'ajustage peut être automatique, semi-automatique ou manuel. Il est rappelé que le fait de vérifier le fonctionnement sur un niveau de pression et à une fréquence ne garantit pas que l'appareil est en bon fonctionnement sur la bande de fréquence d'utilisation et sur l'étendue de mesure envisagée.
### Réglage
Opération destinée à amener un instrument de mesure à un état de fonctionnement convenant à son utilisation.
### Étalonnage
Ensemble des opérations établissant, dans des conditions spécifiées, la relation entre les valeurs de la grandeur indiquées par un appareil de mesure ou un système de mesure, ou les valeurs représentées par une mesure matérialisée ou par un matériau de référence, et les valeurs de correspondantes de la grandeur réalisée par des étalons.

# Calibrage
## Dans les normes
Selon la norme [2-$5.1], «  Le microphone doit être étalonné pour un champ diffus pour les mesurages à l'intérieur et en champ libre pour les mesurages à l'extérieur. ».
Selon [3-$4], « Pour les sonomètres étalonnés pour les mesurages dans des champs acoustiques des ondes planes progressives, des corrections du champ acoustique diffus doivent être appliquées. »
Selon [4-$4], « Le microphone doit en particulier, être étalonné pour les mesurages en champs diffus. »
## Dans la documentation technique du sonomètre
Dans [1], B&K fait la confusion entre étalonnage et calibrage. L'emploi d'un calibreur avant une mesure n'est pas un calibrage mais un étalonnage.
### Calibrage
Selon la documentation [1-$4.2.2], « Pour le calibreur 4231, la valeur du niveau d'étalonnage sur le niveau de référence externe doit être réglé, pour le calibreur 4231, à 94dB pour un mesurage en champ diffus ou à incidence aléatoire et 93,9dB pour des mesurages préalable en champ libre.
Ces valeurs sont à noter dans le menu « calibrage » lors de l'étalonnage du sonomètre.
### Mesurage
Selon la documentation [1-$4.6.2], « Pour les mesurages en champ libre (CEI), la correction d'incidence doit être réglé sur « Frontale ». Pour les mesurages en champ diffus (ANSI), la correction d'incidence est réglée sur « Aléatoire ». Si, cependant, le champ acoustique est libre, mesurer selon un angle de 70° à 80° par rapport à la source de bruit »
Cette correction d'incidence est réglée avant le mesurage par le « menu configuration », « configuration Entrée ».
## Cas d'usages
### Isolement de façade
Lors de la mesure d'un isolement de façade in-situ, la correction d'incidence doit être réglée sur « Aléatoire » pour les mesurages dans la salle. Pour le mesurage à l'extérieur [2], un angle de 70° à 80° par rapport à la source de bruit doit être respecté (champ acoustique libre).
Dans ce cas, l'étalonnage est donc réalisé pour un mesurage en champ diffus
# Durée d’intégration
La pression acoustique efficace est la racine carrée de la moyenne quadratique de la pression instantanée sur un temps appelé « temps d’intégration ».
Il existe différents temps d’intégration dont les valeurs sont normalisées. Ces constantes sont quasiment toujours notées par leur initiale anglaise :
- I pour Impulse (impulsion) TI = 35 ms (constante de temps d'intégration choisi pour la mesure du bruit impulsionnel),
- F pour Fast (rapide) TF = 125 ms (bruit stable/intermittent),
- S pour Slow (lent) TS = 1 s. (bruit stable).
Les constantes Impulse, Fast et Slow sont appelées les pondérations temporelles. Leur choix pour la mesure d’un bruit est très important. Ainsi, une impulsion isolée d'une durée de 50 ms, mesurée sur la constante Slow, sera trop pondérée : la moyenne est effectuée sur un temps trop long.