## Lot 16 – Équipements scientifiques
### Choix du type d’équipement
L’attention de l’entrepreneur du lot Équipements scientifiques est attirée sur le fait que les niveaux définis ci-dessus au chapitre Erreur : source de la référence non trouvée le sont tous les équipements de tous les lots étant en fonctionnement. En conséquence, il doit prévoir pour ses équipements des niveaux sonores minorés de 3 dB(A). Il vaut mieux un gros ventilateur qui tourne à 750 tours/min qu’un petit qui tourne à 3 000 tours/min.
Tous les équipements techniques (hormis ceux situés sur une dalle flottante) devront être montés sur des dispositifs antivibratiles présentant une fréquence propre inférieure à 4 Hz. Ces dispositifs seront de type plots à ressorts.
### Les sorbonnes
Les sorbonnes à moteur intégré ne sont pas acceptées.
Le niveau de pression acoustique lié au fonctionnement de la sorbonne doit être inférieur à 38 dB(A). Il est mesuré en un point situé à l’extérieur de celle-ci, dans son plan médian, à 25 cm du plan de l’ouverture et à une hauteur de 1,60 m par rapport au sol. Le mesurage sera réalisé conformément aux spécifications de la norme NF EN ISO 11204.
Les sorbonnes recevront, à l’aspiration et au refoulement, des silencieux en matière plastique de type EUROP PLAST ou techniquement équivalent (longueur comprise entre 1,5 et 2 m).
Les dispositifs de compensation des sorbonnes (caisson d’insufflation, etc.) devront être déportés et ne devront en aucun cas être situés directement dans les locaux ou dans les faux plafonds. Ces dispositifs devront également recevoir des silencieux à l’aspiration et au refoulement.
Les extracteurs des sorbonnes, situés à l’extérieur, recevront également des capotages acoustiques constitués de panneaux acoustiques présentant un indice d’affaiblissement acoustique RA ≥ 28 dB et un coefficient d’absorption αw ≥ 0,80 de type ARVAL Promistyl feu 3003 ou techniquement équivalent.
### Limites de prestations et précautions de mise en œuvre
L’atténuation procurée par les systèmes antivibratiles et/ou les silencieux, doit être suffisante pour respecter les niveaux définis ci-dessus au chapitre Erreur : source de la référence non trouvée tous les équipements de tous les lots étant en fonctionnement.
L’entrepreneur vérifiera que les charges appliquées aux systèmes antivibratiles ne dépassent pas la charge maximale admissible.
L’entrepreneur n’utilisera pas les réservations déjà occupées par un autre corps d’état.
L’attention de l’entrepreneur sera attirée en cours de chantier sur la qualité des rebouchages des réservations tant de passage de canalisations de chauffage que des gaines pour respecter les préconisations d’isolement acoustique.
Lors du rebouchage, l’entreprise devra faire en sorte qu’aucun contact solidien n’existe entre les parois et les gaines et/ou canalisations. Le rebouchage se fera à l’aide d’un matériau possédant une masse surfacique équivalente à celle de la paroi considérée.
Pour atteindre les objectifs de niveaux sonores en extérieur, les appareils seront choisis de façon à respecter les valeurs limites et/ou équipés de silencieux.
### Documents demandés aux entreprises
Lot 16 – Équipements scientifiques
Tous les documents demandés ci-dessous doivent être transmis simultanément. Dans le cas contraire, une liste des documents manquants accompagnée d’un avis défavorable sera retournée.
Plans des réseaux ;
Documentation des colliers antivibratiles ;
Documentation des matériaux antivibratiles et leurs notes de calculs ;
Documentation des boîtes à ressorts utilisées et leurs notes de calculs ;
Niveaux de puissance acoustique des sorbonnes (par bande de fréquence) ;
Notes de calcul des niveaux sonores dus aux sorbonnes dans chaque local définis au chapitre Erreur : source de la référence non trouvée ;
Notes de calcul justifiant le respect des objectifs à l’extérieur définis au chapitre Erreur : source de la référence non trouvée tenant compte de l’ensemble des installations techniques du bâtiment.
Les notes de calculs et les plans de chantier devront être communiqués à la maîtrise d’œuvre pour approbation.