 BK 2260 Investigator

Pour des mesures sans (trop) de surprises, trois types de procédures sont définies pour une bonne utilisation du sonomètre : avant, pendant et après les mesurages d'isolement ?. Il faudra faire un autre chapitre pour les mesurages d'environnement ou bien dans chaque chapitre, faire un sous-chapitre isolement et un sous-chapitre environnement.... Je penche pour la première solution.
# AVANT LES MESURES
Avant chaque campagne de mesurage, le matériel nécessaire sera vérifié et préparé suivant la liste ci-dessous, chaque sous-chapitre correspondant à un type de mesurage précis.
Le calibrage, les configurations de mesures et le dossier de sauvegarde du sonomètre BK 2260 Investigator seront pré-établis suivant les procédures définies ci-après. Pour les procédures décrites, on appellera menu, noté « titre menu », les entêtes des pages apparaissant à l’écran du sonomètre et onglets, noté « titre onglet », les 5 touches positionnées à droite de l’écran du sonomètre. Les touches du sonomètre utiles à la procédure décrite sont signalées par leurs pictogrammes.
## Préparation du sonomètre
### Créer une configuration de mesures
#### Définir un projet
1 – Appuyer autant de fois que nécessaire sur la touche jusqu’à se trouver dans le menu « Con., Déf Projet », sous titre « Définir Projet ».
2 – avec les onglets haut et bas, choisir le type de « Norme » (NF, ISO,....) ; attention une mesure en NF peut être calculée en ISO mais pas l'inverse
3 – En utilisant les touches et du sonomètre, passer dans les sous menus successifs ;
4 – Dans le sous-menu « Tâche », choisir avec les onglets haut et bas le type de mesures à réaliser (Impact, Façade, Aérien ou Dur. Rév.) ;
5 – Dans le sous-menu « Larg. Bande », choisir avec les onglets haut et bas le spectre d’analyse (1/1 oct. ou 1/3 oct.) ;
6 – Dans le sous-menu « Fréquence Départ », choisir avec les onglets haut et bas l’octave (ou le tiers d’octave) de départ pour l’analyse ;
7 - Dans le sous-menu « Fréquence Départ », choisir avec les onglets haut et bas l’octave (ou le tiers d’octave) d’arrêt pour l’analyse ;
8 -Appuyer sur l’onglet « Sauvegarder » puis appuyer sur la touche pour se retrouver dans le menu « Con., Opt. Mes. », sous titre « Options Mesurage »
#### Définir les options de mesurage
9 – En utilisant les touches et du sonomètre, passer dans les sous menus successifs ;
10 – Dans le sous-menu « Délai d’éloignement », choisir avec les onglets haut et bas la durée, en secondes, du délai d’éloignement (on prendra habituellement 3 secondes) ;
11 - Dans le sous-menu « Délai Stabilis. », choisir avec les onglets haut et bas la durée, en secondes, du délai de stabilisation (on prendra habituellement 1 seconde).
12 – Dans le sous-menu « Stockage Auto », choisir avec les onglets haut et bas le mode de stockage (choisir systématiquement Non).
13 - Dans le sous-menu « Pièce » », choisir avec les onglets haut et bas le nom du local à tester (A,B,C,....,Y, Z); On prendra habituellement A.
14 - Appuyer sur l’onglet « Sauvegarder » puis appuyer sur la touche pour se retrouver dans le menu « Con., Mes. Rév. », sous titre « Mes. Réverbér. »
#### Définir les options de mesurage pour les TR
15 – En utilisant les touches et du sonomètre, passer dans les sous menus successifs ;
16 - Dans le sous-menu « Bruit », choisir avec les onglets haut et bas le type de bruit utilisé pour la mesure de temps de réverbération (« Interrompu » avec un générateur de bruit ou « Impulsif » avec un pistolet) ;
17 – Dans le sous-menu « Nb Décroiss. », choisir le nombre de mesure de TR qui sera réalisée : on réalisera au moins deux mesures, le résultat de cette mesure étant moyenné sur les x essais réalisés ;
18 - Dans le sous-menu « Durée Décroiss» , choisir avec les onglets haut et bas le temps de décroissance de la mesure; On prendra habituellement 3 secondes ;
19 - Dans le sous-menu « Pièce », choisir avec les onglets haut et bas le nom du local à tester (A,B,C,....,Y, Z); On prendra habituellement A.
21 – Dans le menu « Générateur », choisir avec les es onglets haut et bas le type de générateur choisi (externe, interne ou non). On choisira habituellement « externe ».
21 – Appuyer sur l’onglet « Sauvegarder » puis appuyer sur la touche pour se retrouver dans le menu « Con., Chem. Mes. », sous titre « Disque interne. »
#### Définir le dossier de sauvegarde des mesures
22 – En utilisant les touches et du sonomètre, passer dans les sous menus successifs ;
23 – Se positionner dans le sous-menu « DATA » et appuyer sur la touche
24 – On se retrouve alors dans le menu « Con. Chem. Mes. » sous-titre « Disque interne \DATA » et le nom des fichiers de mesures stockés dans le sonomètre apparaissent. Appuyer sur l’onglet « Créer répert. » pour créer un nouveau répertoire de mesure.
25 – Apparaît alors une grille de l’alphabet et une grille de chiffre. Avec les onglets « Insérer car. » et « RET ARR »(si nécessaire) nommer le nouveau fichier de mesure.
26 – Une fois le fichier nommé, appuyer sur l’onglet « OK »
27 – Appuyer sur l’onglet « Sauvegarder » puis appuyer sur la touche pour se retrouver dans le menu « Con., Entrée. ».
#### Définir la configuration d’entrée du sonomètre
28 – En utilisant les touches et du sonomètre, passer dans les sous menus successifs ;
29 - Dans le sous-menu « T2» , choisir avec les onglets haut et bas le type de capteur utilisé. Habituellement, on choisira « voie1 Mic » ;
30 – Dans le sous-menu « No. série» », rentrer avec les onglets haut et bas le numéro de série du capteur utilisé ;
31 – Dans le sous-menu « Spectre corr.», choisir avec les onglets haut et bas le type de correction à appliquer. En général, on mettra « Non » ;
32 – Dans le sous-menu « Tension pol.» , choisir avec les onglets haut et bas la tension appliquée (0 ou 200). Habituellement, on prendra 0 V. ;
33 – Dans le sous-menu « Cor. Inc.» », choisir avec les onglets haut et bas le type de correction du à l’incidence à appliquer (aléatoire ou frontale) ; en général, on appliquera « aléatoire » ;
34 – Appuyer sur l’onglet « Sauvegarder » puis appuyer sur la touche pour se retrouver dans le menu « Con., Sortie. ».
Une fois l’ensemble de ces procédures effectuées, appuyer sur la touche afin de sauvegarder la configuration de mesure. Le menu « Con. , Stocker », sous-titre « Disque interne \SET-UP \BZ7204» apparaît alors.
Dans le sous-menu « dans Fichier.» ,choisir avec les onglets haut et bas le numéro de la configuration enregistrée (01.STP, 02.STP,....) ;
Appuyer sur l’onglet « Editer nom ».Apparaît alors une grille de l’alphabet et une grille de chiffre. Avec les onglets « Insérer car. » et « RET ARR »(si nécessaire), nommer le nouveau fichier de configuration.
Pour les noms, je propose :
- pour le module analyse acoustique étendue : 30 mn, 60 mn, 2 h, 4 h, ...
- pour le module bâtiment : chocs TR inter, chocs TR imp., isol TR inter, isol TR imp., ... pour les mesurages avec TR interrompu ou TR impulsionnel.

### Calibrer le sonomètre
1 - Allumer le sonomètre
2 - Appuyer sur la touche du sonomètre
3 – Appuyer sur l’onglet « Menu Calib » et appuyer sur l’onglet « Externe ».
3 – Régler le « Niv. Calib. » au niveau souhaité (celui du calibreur)
4 – Installer et allumer le calibreur
5 – Appuyer sur le menu « Calibrer » pour réaliser le calibrage

# PENDANT LES MESURES
## Principes de fonctionnement
Le logiciel bâtiment de BK regroupe sous un même fichier mesure toutes les données nécessaires à une mesure d’isolement en bruit aérien (niveau d’émission L1, de réception L2, de bruit résiduel B2 et de temps de réverbération T2) ou en bruit de chocs (niveau de réception L2, de bruit résiduel B2 et de temps de réverbération T2). Dans ce cadre, il peut être très utile de réutiliser des mesures déjà réalisées (par exemple le bruit de fond B2 ou un TR T2 déjà réalisé pour un local). Cette fonction permet par la suite de directement obtenir l’isolement mesuré avec le logiciel de dépouillage.
Pendant la campagne de mesurages, quatre opérations sont possibles avec le sonomètre BK 2260 Investigator : changer de programme de mesures (Acoustique du bâtiment, de l’environnement ou analyses fines), sauvegarder la mesure réalisée, changer de configuration d’acquisition (choc, aérien, TR,...) ou rappeler des mesures déjà enregistrées dans une certaine configuration d’acquisition. Les procédures pour ces opérations sont détaillées ci-dessous.
## Changer de programme de mesures
1 – Allumer le sonomètre ; par défaut, le programme chargé est le dernier utilisé ;
2 – Appuyer autant de fois que nécessaire sur la touche jusqu’à se trouver dans la fenêtre « Sy. Application »
3 – Appuyer sur l’onglet « Changer Applic. »
4 – Sélectionner l’application désirée avec les touches	et	de l’appareil et appuyer sur l’onglet « OK »
## Charger une configuration de mesures
1 – Par défaut, à l’allumage du sonomètre, la dernière configuration de mesure utilisé est chargée. Appuyer autant de fois que nécessaire sur la touche jusqu’à se trouver dans le menu « Con., Déf Projet », sous titre « Définir Projet » ;
2 – Appuyer sur la touche ; le menu « Con. , Rappeler », sous-titre « Disque interne \SET UP BZ7204 » apparaît alors. La liste des configurations enregistrées se trouve dans ce menu.
3 – Avec les touches et	de l’appareil, choisir la configuration voulue et appuyer sur l’onglet « OK »
## Passer en mode mesure et effectuer les mesures
1 – Pour passer en mode mesure, une fois la configuration de mesures choisie, appuyer sur la touche	du sonomètre.
2 – Pour lancer une mesure, appuyer sur la touche . Appuyer de nouveau sur cette touche si la mesure effectuée ne paraît pas correcte.
3 – A chaque mesure réalisée (L1, L2, B2 ou T2), si elle est satisfaisante, il est impératif de la sauvegarder avec la touche du sonomètre.
4 – Pour passer d’une mesure à l’autre (de L1 à L2, de L2 à B2,...) appuyer sur la touche , puis appuyer sur les onglets « fonction  » et « fonction  » pour passer d’une mesure à l’autre.
5 – Sur ce même écran, et dans la mesure où il est possible d’effectuer plusieurs mesures d’isolement dans une même configuration (appeler « paroi » sur le sonomètre) appuyer sur les onglets « paroi   » et « paroi  » pour passer d’une mesure d’isolement à l’autre.
## Rappeler une mesure en cours
1 – Une fois passer en mode mesure, appuyer sur la touche . Apparaît alors le menu « Mes. Rappeler », sous-titre « Disque interne » et le fichier correspondant à l’affaire initialement programmé dans le dossier DATA apparaît, avec les fichiers mesures déjà enregistrés. Avec les touches et , choisir le fichier mesures à rappeler et appuyer sur l’onglet « OK ».
A faire absolument si vous êtes obligé d'éteindre le sonomètre entre 2 mesures ou même pendant une mesure : L1 fait, arrêt du sonomètre, puis rallumage pour L2, B2 et T2.
## Vérifier la situation d’une mesure
1 – Dans le mode mesure, appuyer sur l’onglet « Menu Affich. ». Trois onglets apparaissent : « Spectre », « Situation » et « Résultat ». Pour vérifier l’état de la mesure en cours, appuyer sur l’onglet « Situation ». Apparaît alors un tableau de situation signalant les mesures déjà réalisées (avec L1, L2, B2 et T2 pour une mesure d’isolement de bruit aérien et L2, B2 et T2 pour une mesure de bruit de chocs). Appuyer sur l’onglet « Spectre » pour retourner en mode mesure.
NB : l’onglet « Résultat » n’est utilisable qu’une fois toutes les mesures effectuées.
## Réutiliser une mesure effectuée
Afin d’éviter la multiplication des mesures, il est possible de réutiliser une mesure réalisée précédemment (par exemple pour le bruit de fond B2 ou le TR T2). Dans ce cas, la procédure suivante est à appliquer :
1 – Dans le mode mesure, appuyer 2 fois sur la touche .
2 – Appuyer alors sur l’onglet « réutil. ».
3 – Choisir avec les onglets « du proj . » et « du proj.  » le projet à partir duquel la mesure va être copiée et avec les touches et la paroi du projet à partir de laquelle la copie va être faite.
# APRÈS LES MESURES
## Recalibrer le sonomètre
Suivre la procédure définie au chapitre 1.1.2
## Transférer des mesures réalisées sur l’ordinateur de dépouillage
1 – Brancher la prise RS-232.
2 – Vérifier en appuyant autant de fois que nécessaire sur la touche pour arriver dans le menu « Sy., A dist/loc. » que le sonomètre bascule dans le sous-menu « Commande » en mode « A dist. ». Si ce n’est pas le cas, le faire passer manuellement en mode « A dist. » avec les onglets haut et bas.
3 – Décharger à partir de l’ordinateur les données dans le logiciel de dépouillage BZ7204.
NB : pour effectuer les calculs sous le logiciel de dépouillage, il est impératif que les mesures réalisées soient complètes (L1, L2, B2 et T2 pour l’isolement aérien ou L2, B2 et T2 pour l’isolement aux chocs).
## Supprimer ou copier des fichiers de mesures.
1 – Appuyer autant de fois que nécessaire sur la touche pour arriver dans le menu « Sy., Gestion fichiers. »
2 – Appuyer sur l’onglet « Outils » et se positionner avec les touches , , et sur le (ou les) fichier(s) à copier ou à effacer. Attention, un dossier ne peut pas être supprimer d’un seul coup : il faut se positionner au plus bas dans l’arborescence pour copier ou supprimer un fichier.
3 – Appuyer sur l’onglet « A Effacer » (ou « A Copier ») puis à l’aide des nouveaux onglets « Sélect./Omettre », « Sélect. Tout » et « Omettre tout », sélectionner les fichiers supprimer (ou à copier)
4 – Appuyer alors sur l’onglet « Effacer » (ou « A copier vers »).
NB : un dossier peut être supprimer qu’à partir du moment où tous les fichiers qu’il contient sont supprimés.

2 Mesurages d'environnement sonore.

Pour Grenoble, nous proposons
Paramètres de mesure :
- par bandes d'octaves ;
- pondération temporelle :
  - stat bande large S
  - spectre F.
- pondération fréquntielle :
  - mesure bande large A & C
  - stat bande large A
  - spectre A
Gestion de la mesure
- Fonction : enregistrement ;
- durée : 2 h ;
- enregistremen cvhaque 1 s ;
- Stockage bande large : sans stat spectrales ;
- stockage spectral : Leq.
Ce qui donne un fichier de 1 188 677 octets.
Et vous ?