Mesure DGNLA de août 2014	Ancienne norme NF S 31-057	Nouvelle norme NF EN ISO 10052
Principe de mesurage	En ce qui concerne les arrêtés qui font référence à la norme NF S 31057 ou à la norme NF EN ISO 10052 pour la méthode de / contrôle, un texte précisera que le présent guide doit être utilisé. Pour certains bâtiments tertiaires (établissements d’enseignement et de santé, hôtels), les exigences réglementaires sont définies par les arrêtés et la circulaire du 25 avril 2003, l’arrêté du 30 mai 1996 modifié s’applique également. Une extension à ce guide est en cours de réalisation. / - Sonomètre de classe 1 - Sonomètre de classe 0 ou 1 / Le sonomètre utilisé peut être de classe 1 ou de classe 2. L’appareil doit être à jour de ses vérifications périodiques. + méthode d'autocontrôle des sources de bruit. / - Caractéristique temporelle « S » / - Mesures intérieures : microphone étalonné pour un champ diffus / - Mesures extérieures : microphone étalonné pour un champ libre - Pour tous les mesurages : microphone de champ diffus / isolement : les microphones utilisés doivent être de type champ diffus; si les microphones sont de type champ libre, une correction de champs diffus doit être appliquée, / - Position du microphone : il est placé sur une diagonale définie du local et aux 2/3 de sa longueur à partir de l'angle de référence. (hauteur de 1,5 m) / - Pour les locaux humides (autres que les cuisines) : microphone au centre du local Mesures des niveaux de pression acoustique : / - intervalle de mesures de 30 s / - se tenir près du centre du plancher et s'écarter du H-P dans le local d'émission ou de l'élément de séparation dans le local de réception / - tenir le sono à bout de bras / - déplacer 4 fois le micro horizontalement à 180° en levant et en abaissant le bras doucement au cours du déplacement / - distances mini à respecter (0,5 m entre le micro et les limites du local et 1 m entre le micro et la source) / IDEM 10052 / - Corrections dues au bruit de fond : lorsque la différence entre le niveau de bruit de fond et le niveau de pression dû à la source est comprise entre 5 et 7 dB → correction : -1 dB sur les valeurs lues. / - Si cette différence est inférieure à 5 dB→ mesures non significatives - Si la différence entre le niveau du signal et le niveau du bruit de fond est inférieure à 6 dB → consigner dans le rapport mais pas de correction à apporter / IDEM 10052
Mesurage de l'isolement vis-à-vis de l'espace extérieur	- Mesures par bande de 1/3 d'octave - Mesures par bande d'octave / Isolement : bande d’octave sur la gamme de fréquences [125 Hz - 2000 Hz] / - Microphones placés à 2 m en avant des parties les plus avancées de la section de la façade ou de toiture correspondant au local testé, sur la perpendiculaire à cette section passant par son centre. - Placer le microphone à une distance de (2 ± 0,2 m) du pan de la façade ou a une distance plus importante de façon à être éloigné d'au moins 1 m de la partie de la façade la plus proche de la route. / IDEM 10052 / Utilisation de la source de bruit réelle / - Mesurage simulané des niveaux de pression acoustique continus équivalent pondéré A à l'extérieur et à l'intérieur / - Pour le bruit de la circulation routière, l'intervalle de mesurage est d'au moins 14 s / - Pour le bruit de circulation ferroviaire, l'intervalle de mesurage sera l'intervalle de temps pendant lequel le niveau de pression acoustique produit par le passage du train est supérieur d'au moins 7 dB au niveau de bruit résiduel. (l'intervalle de mesurage ne doit pas être inférieur à 7 s) / - Pour le bruit de circulation aérienne, l'intervalle de mesurage sera l'intervalle de temps pendant lequel le niveau de pression acoustique produit par le passage de l'avion est supérieur d'au moins 7 dB au niveau de bruit résiduel. (l'intervalle de mesurage ≥ 14 s) Méthode du bruit de circulation / - Si le son provient de différentes directions avec une intensité variable (bruit du trafic) l'affaiblissement acoustique de la façade est obtenue à partir de la moyenne des niveaux de pression acoustique mesurés simutanément des deux cotés de la façade. / - Mesure de la pression acoustique avec un temps d'intégration de 60 s (au moins 15 passages de véhicules pendant la période de mesure) / - Du fait du bruit de fond cette méthode est limitée à un DnT,w < 40 dB / IDEM 10052 / Utilisation de la source de bruit artificielle / - La source de bruit doit être placée à l'extérieur du bâtiment à une distance minimum de 7 m du centre de la section de la façade correspondant au local testé. Méthode du haut-parleur / - H-P à l'extérieur du bâtiment à une distance d de la façade, l'angle d'incidence doit être aussi proche que possible de 45°. La source acoustique doit être placée de préférence au sol. / - Ou bien placer la source acoustique aussi haut que possible au-dessus du sol. La distance r entre la source acoustique et le centre de l'éprouvette doit être d'au moins 7 m par rapport à la façade soumis à l'essai et d > 5 m / IDEM 10052 (+ voir abaque)
Mesurage de l'isolement au bruit aérien entre locaux	- Mesures par bande d'octave ou de 1/3 d'octave / Isolement : bande d’octave sur la gamme de fréquences [125 Hz - 2000 Hz] - Mesures par bande d'octave / Isolement : bande d’octave sur la gamme de fréquences [125 Hz - 2000 Hz] / - Source d'émission dans un angle de la pièce (angle de référence = angle opposé à l'élément de séparation) / - Distance mini du bord de l'enceinte au coin : 1 m - Source d'émission dans un angle de la pièce (opposé à l'élément de séparation) / - Distance mini par rapport aux parois : 0,5 m / IDEM 10052 / - Pour un isolement vertical : local le plus bas comme local d'émission / - Pour un isolement horizontal : local le plus grand comme local d'émission / dans le cas de la mesure d’un isolement entre deux locaux de dimensions très différentes, le local le plus grand est le local / d’émission, / dans le cas de la mesure d’un isolement vertical, le local à l’étage inférieur est généralement le local d’émission, sauf si celui-ci est le plus petit. / - Expressions des résultats en dB(A) arrondis à l'unité la plus proche (dans le sens favorable à l'ouvrage s'ils se terminent par 0,5) / - Indice unique DnAT - Expressions des résultats en dB avec une décimale (Dn, DnT) pour chaque fréquence. / - Indice unique selon l'EN ISO 717-1 / IDEM ISO 10052
Mesurage du niveau de bruit de choc	- Mesures par bande d'octave ou de 1/3 d'octave / Isolement : bande d’octave sur la gamme de fréquences [125 Hz - 2000 Hz] - Mesures par bande d'octave / Isolement : bande d’octave sur la gamme de fréquences [125 Hz - 2000 Hz] / - Machine à chocs doit être parallèle à la diagonale que l'on aurait définie si on avait fait un mesurage d'isolement aériens et près du centre du plancher en un seul point. - Machines à chocs dans le local d'émission sur la diagonale proche du centre du plancher (plancher isotrope) / - Si le plancher est anisotrope : 3 positions au hasard sur la surface du plancher (ligne des marteaux de chocs à 45° par rapport à la direction des poutres ou nervures, distance mini entre machine à chocs et bords du planchers : 0,5 m) / IDEM 10052 / - Expressions des résultats en dB(A) arrondis à l'unité la plus proche (dans le sens favorable à l'ouvrage s'ils se terminent par 0,5) / - Indice unique LnAT - Expressions des résultats en dB avec une décimale (Ln, L'nT) pour chaque fréquence / - Indice unique selon l'EN ISO 717-2 / IDEM 10052
Mesurage du niveau de bruit des équipements	equipement : bande d’octave sur la gamme de fréquences [50 Hz - 10000 Hz] / Les équipements doivent avoir été mis en service, réglés, et en fonctionnement nominal. / Les entrées et sorties d’air doivent être non obstruées. L’équipement mesuré doit être si possible le seul équipement à fonctionner au moment de l’essai. A défaut, le bruit des équipements qui ne peuvent être arrêtés devient une composante du bruit de fond et cela doit être stipulé dans le rapport. Il faudra alors veiller à la stabilité de ce bruit au moment de toutes les mesures pour l’équipement considéré. / Pour les équipements dont le bruit est mesuré en régime stationnaire, la mesure est à effectuer sur une durée de 6 secondes. / indicateur retenu pour la mesure : LAS,max / puis pour le calcul : LASmax,nT (durée de réverbération moyenne entre 500, 1000 et 2000 Hz) / - Mesurage directement en dB(A) / - Le microphone est placé au centre du local de réception / - Chaque équipement est considéré séparément lors du mesurage. / - Tous les équipements doivent satisfaire aux conditions de fonctionnement correspondant à une utilisation normale. équipement : bande d’octave sur la gamme de fréquences [50 Hz - 10000 Hz] / durée de réverbération moyenne entre 500, 1000, 2000Hz / - Niveau de pression acoustique pondéré A ou C / - Mesure du niveau de pression acoustique de l'équipement directement dans le local grâce à un sonomètre. / - Deux positions fixes sont utilisées : / - La première position proche de l'angle présentant les surfaces les plus réfléchissantes (de préférence à 0,5 m des parois) / - La deuxième position dans le champ réverbérant du local (distance par rapport à toutes sources acoustiques au moins 1,5 m) / - L'intervalle de mesure doit être choisi à au moins un cycle de fonctionnement normal de l'équipement technique. / - La moyenne des pressions acoustique pour les positions 1 et 2 est calculée comme suit : / LX1 : niveau de pression acoustique pondéré en position 1 / LX2 : niveau de pression acoustique pondéré en position 2 / X désigne la pondération fréquentielle utilisée (A ou C) / Y désigne la pondération temporelle utilisée (pour Lmax : F ou S ; pour le niveau global : LEQ) / La réglementation fera appel aux différents indices à utiliser / mesure au centre du local et à une hauteur de 1,5m / mesure en Laeq,T sur 30 s (15 s) juste avant ou juste après la mesure. SNRmin = 6 dB / - Mesures du niveau de pression max ou de la moyenne quadratique du niveau de pression max de 3 mesurages successifs selon l'équipement considéré / - Expressions des résultats en dB(A) arrondis à l'unité la plus proche (dans le sens favorable à l'ouvrage s'ils se terminent par 0,5) - Mesures du niveau de pression max et / ou du niveau de pression acoustique équivalent selon l'équipement considéré / - Expressions des résultats en dB(A) ou dB(C) arrondis à 1dB / - Les cycles de fonctionnements pour chaque équipement sont donnés au paragraphe 9. - Les cycles de fonctionnement pour chaque équipement sont donnés en Annexe B

En plus dans le guide
Le niveau de pression acoustique maximal standardisé pondéré LASmax,nT est équivalent à l’indice LnAT.
Le guide donne un algorithme de la procédure de vérification : L’algorithme donné décrit l’ensemble de la procédure d’intervention pour vérifier une opération.
Nous rappelons que la situation la plus défavorable doit être recherchée dans la sélection des vérifications.
- vérification de l'arrêté du 30 juin 1999 :
  - bruit de chocs : Les mesures se font uniquement dans les pièces principales.
  - correction des circulations communes :
    - Les circulations communes et escaliers ouverts en tout ou partie sur l’extérieur ne sont pas visés par cette exigence.
    - Un écart de 2% est admis sur le résultat du calcul de la surface au sol des circulations.
- Mesurage de la durée de réverbération
  - La méthode de contrôle du document NF EN ISO 3382-2:2010 est à utiliser pour les bâtiments d’habitation
  - local est inoccupé (maximum deux personnes),
  - 2 positions de microphone sauf si les dimensions et/ou l’ameublement du local ne le permettent pas
  - la durée de réverbération est extrapolée à partir d’une décroissance de 20 dB
  - 1 courbe de décroissance est suffisante par position de microphone,
  - distance microphone / source supérieure à 1 m si possible,
  - distance microphone / surface réfléchissante supérieure à 0,5 m si possible, dans le cas des logements,
  - si les dimensions du local le permettent, la distance minimale entre deux positions de microphone est de 2 m,
  - dans le cas de la méthode de contrôle, une alternative au signal de bruit interrompu est possible (claquoir, ballon, pistolet d’alarme...),
  - aucune surcharge (saturation) du sonomètre n’est admise.
  - L’estimation forfaitaire de la durée de réverbération est proscrite.